- 以下设备都要求免费保修2年。

根管测量仪参数

- 1、3-3.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置；

2、基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性；

3、唇钩、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染；

4、大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池；

5、体积小巧，视角符合临场操作习惯；

6、可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体；

7、音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量；

8、电池：锂电池；

9、电源适配器：AC100-240V  50Hz/60Hz；

10、功率：0.4A

11、保护程度：IPX 0

12、电气安全等级：第二级

13、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

根管测量仪含有的部件：

主机

测量线

锉夹

唇挂钩

电源适配器

测试器

使用说明书

保修卡

装箱清单

机扩马达参数

1、内置多个可供医生自行设置的程序，有单独的根测模式。

2、在0.5 – 4.0Ncm范围内可设置有十个以上微调扭矩值。

3、动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

4、遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

5、转速可以调节区间120 rpm—1000rpm，参数适配市面上所有锉系统。

6、工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），自适应扭矩模式。

7、高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。

8、自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。

9、可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据。

10、内置充电电池，充电4-6小时可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上。

11、无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

12、一体化高精度1:1弯机头，机头可>300°旋转

13、一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

14、整机两年质保（包括主机及弯机头）

15、环境条件：5℃~40℃，相对湿度<80%,0℃时无冷凝，海拔高度<2000m。

16、手柄内置根测功能，可独立作为根测仪使用，连接根测线可实现功能与牙根尖定位仪相同（多频自适应技术）。

17、可通过连接根测线实现边侧边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置。

18、连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作。

19、到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。

机扩马达含有的部件：

主机

弯机头

底座

电源适配器

注油嘴

保修卡

装箱清单

唇钩

锉夹

根测线

硅胶保护套

E2弯机头参数

| 外径 | 8mm |
| --- | --- |
| 高度 | 带盖11.5mm±2mm |
| 齿轮比例 | 1:1 |
| 卡盘类型 | 推动按钮 |
| 锉轴附件 | 直径2.35mm 符合标准ISO1797-2017 I型 |
| 牙锉最小适合长度 | 11mm |
| 牙锉最大总长 | 46mm |
| 重量 | 45g±10g |