# 酶联免疫分析仪要求参数

1.需配套电脑端工作站软件测试，可与lis系统进行互联。

2.测试数据可打印或导出至EXCEL

3.读数范围：0 ~ 3.000Abs

4.线性范围：0 ~ 3.000Abs

5.分辨率：0.0001Abs

6.重复性：CV≤1.0%

7.稳定性：≤±0.005Abs

8.滤光片：标配 405、450、492、630nm 标准滤光片；滤光盘支持装载≥10 片滤光片

9.吸光度准确度：吸光度值为（0.0~1.0）时，误差≤±0.02Abs

10.吸光度值为（1.0~2.0）时，误差≤±0.03Abs

11.波长示值误差：≤±2nm

12.波长重复性：≤±1.5nm

13.灵敏度：≥0.01mg/L

14.通道差异：≤0.02Abs

15.振板功能：振板强度≥3级可选，振板时间0 ~255s可调，误差±2s