**体检中心 心电图机要求**

数量：1台 预算：35000元

1. 12导心电波形，能打印A4和US letter大小的热敏纸；
2. 起搏器采样率不低于16,000Hz；
3. 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；
4. 电压分辨率不低于1uV；
5. 模数转换不低于24位；
6. 静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；
7. 开机出波形时间不超过7秒；
8. 内置存储容量不低于800份；
9. 电池单次充电至少可供打印400份报告；
10. 屏幕可预览完整的心电图报告；
11. ▲更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；
12. ▲输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；
13. 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；
14. 可支持条形码扫描枪接收患者；
15. U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；
16. 支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告；
17. 波形增益，至少包括：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；
18. 记录仪分辨率，至少有：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；
19. 心电放大器：直流耦合；
20. 走纸速度，至少包括：5, 12.5, 25 & 50 mm/s；
21. 重量不大于5Kg。