- 电动病床招标要求

- 电动病床2个，每个预算4.9万，共预算9.8万元。

- 具有五种电动功能：抬头、屈膝、整床升降、前倾、后倾体位变化。

- 2、床身尺寸：长≥2100mm，宽≥900mm；整床升降行程≥300mm。

3、床头尾板及护栏材质需用阻燃材料，阻燃等级：M2，F3。

4、至少200KG负重状态下:整床升降最低位到最高位时间≤31秒，整床升降最高位到最低位时间≤24秒。

5、一步插拔式床头床尾板，头、床尾板采用ABS材料一体成型。床头、尾板紧急时可做CPR板；

6、采用四节式分节护栏，护栏采用ABS材质一体成型，头、尾护栏间的间隙≤4.5cm。护栏采用单手一键式收放方式，阻尼式设计。

7、采用头部长护栏，腿部短护栏设计，头部护栏长度≥1000mm ，有效提高护栏防护面积。头部护栏有根据人体工程学设计的侧扶手。护栏内置滚珠式角度指示器，其中背板抬起30°、45°角度指示明显。

8、背部上升≥60°；膝部上升≥25°；升降最低点≥440mm至最高点≥750mm。

9、床面板为优质冷轧钢一次性冲压成型；床板可拆卸。

10、中控刹车，具有导向系统；

11、护栏内置操作控制系统采用电动智能控,常规操作按键采用一键式启动，并具有选择性功能锁定装置；医、患分离操作，所有操作键均在护栏两侧完成，不使用外挂式控制键。

12、具有CPR功能，在紧急情况或停电时，≤3秒内可使最大角度抬起的背板迅速恢复到水平状态；

13、具有四组电机，噪音≤48db。

14、病床安全载荷≥200kg；

15、内置蓄电池；

16、配备高档分区减压透气防水防压疮床垫，厚≥15cm；

17、病床需满足国际最新安全标准：IEC/EN 60601-2-52标准。