电动手术台 （4.7万/台、1台）

1、手术台主要动作包括台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板折转、床体平移采用电动装置；头板折转、腿板折转，由气弹簧控制操作；腰板升降采用机械控制。

2、台面可作纵向移动，与C型臂配套使用可进行射线诊查或拍片；

3、台面板采用高强度并可透X光线的复合材料制成，满足医院临床拍片需要。

4、床垫采用慢回弹记忆海绵成型，舒适美观，均匀分担载者压力，具有抗腐蚀、耐酸碱、透气、易于清洗等优点，可依据病人体温自然塑型，有效防止病人产生褥疮。

▲5、头腿板可拆卸，腿板可手动旋转外展、下折便于操作，更好满足手术体位需求，为医护人员提供更加灵活的手术空间（提供国家行政机构或第三方检测机构出具的腿板连接装置证明）

- 6、手持操纵器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠；

- ▲7、手术台选用医用级304不锈钢材质，表面经特殊亚光处理，清洁更方便（提供所用304不锈钢材质报告证明）

- ▲8、底座采用高强度不锈钢底罩，抗压能力强，防腐蚀、易清洁，并具有防护装置设计（提供国家行政机构或第三方检测机构出具的手术台底座防护装置证明）

▲9、手术台底座具有固定或移动功能，底部带有轮子，移动灵活，固定可靠；（提供国家行政机构或第三方检测机构出具的手术床基座证明）

- 10、台面可选配内置腰桥，为胆、肾等手术提供方便；

11、电控部分主要由电源器、控制按钮盒等组成，外接220V交流电经电源器转变为24V直流电驱动电机动作。

▲12、紧急停止开关装置在紧急情况下可一键紧急停止、锁定，瞬时切断部件电源，防止误操作、床体电动错位等危险性。

- （1）台面长宽：≥2030×540mm；

（2）台面高度：≥最低670---最高970mm（电动）；

（3）台面纵向平移：≥300mm（电动）；

（4）台面左、右倾斜（侧倾）：≥20°（电动）；

（5）台面前倾≥25°后倾≥20°（电动）；

（6）背板上折：≥70°下折：≥25°(电动）；

（7）腿板上折：≥10°下折≥90°外展90°可拆卸（手动）；

（8）电动刹车；

（9）腰桥升降≥110mm

（10）头板折：上折≥40°下折：≥90°（手动）

（11）额定承重：180kg ；

14、配置：

手术台床体	1套、床垫1套、麻醉屏架1件、托手架2件、托腿架2件、肩托2	件、腰托2件、摇把1套、手控器1件、电源线1个。