**病员加温系统（6万/台、1台）**

1、具备双重过温保护装置（双系统双芯片）、多种安全报警装置及过流保护，确保加温安全性.

2、输出温度32-40℃，手术时间长或老年手术患者要求温度可调节至40℃，超温报警：41.5℃±0.5℃。

3、控制器防水等级：≥IPX1**（需提供检测报告）**。

4、断续加温模式：自定义设置加温时间和间歇时间；智能加温模式：根据患者鼓膜温度，智能加温。

5、加温毯具有7大生物相容性**（需提供相容性报告）**：

6、发热材料由整面发热均匀、无冷热点的碳纤维布制成，非碳纤维织物，非碳纤维丝或碳纤维发热线；**（需提供注册证证明“结构及组成”）。**

7、加温毯至少由接触层、舒适层、绝缘层（双层）、发热层、保温层、缓冲层等7层结构组成。

8、加温毯具有阻燃性**（需提供阻燃报告）**。

9、无一次性使用耗材。