自动洗胃机要求技术参数

数量：1台

预算：≤19800元/台。

免费保修期至少3年。此条件必须满足。

一、功能要求

1、采用无油膜式泵。（提供产品使用说明书证明材料，实物图片证明）

2、具备单片机自动压力反馈控制。

3、具有强力换向防堵塞结构。

4、具有点动控制进出胃液量平衡控制功能。

5、进出胃压力数字显示。（提供产品实物显示图片证明材料）

6、具有进出胃液路分离控制结构，防止管路污染（提供产品使用说明书证明材料或专利证明）。

7、具有压力、液量双重安全保护功能。

8、预置式进出胃压力设置。（提供产品使用说明书证明材料）

9、在常温、低温、高温、湿热条件下，洗胃周期≤28s（提供产品检验报告证明材料）

10、适用范围：供医疗单位作抢救服毒、食物中毒及手术前洗胃用。（提供产品注册证证明材料）

11、洗胃过程中，医生可根据病人情况随时调节设定洗胃压力。（提供产品使用说明书证明材料）

12、仪器的压力容器至少应能承受12.7X104PA压力不破裂（提供产品检验报告证明材料）

13、管路至少应在负压8.0X104PA时不吸扁，在正压9.3X104pA时不爆破（提供产品检验报告证明材料）

二、技术参数

1、洗胃压力：47kPa-55kPa

2、出胃液量：≤450ml/次

3、进胃液量：≤350ml/次

4、液量平衡：≤250ml/次

5、压力设置状态（调压）: 47kPa-60 kPa

6、噪音≤58dB（提供产品检验报告证明材料）

三、	主机、标准附件清单

1、主机                                1台

2、一次性使用负压引流（吸引）接管      3包

3、一次性使用胃管                      3包

4、电源线                              1根

特别说明：

以上内容要求提供各种证明材料的，供应商在报价材料内必须提供，而且要标识出对应的条件和对应的材料页码。如不提供或未写明标识，以材料不全处置，不能参加询价评标。

招采办

2025年12月10日