12导心电图机基础参数要求

- 开机出波形时间不超过7秒；

- 静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

- 心电放大器：直流耦合；

- 电池单次充电至少可供打印400份报告；

- 内置存储容量不低于800份；

- 起搏器采样率不低于16,000Hz；

- 波形增益包含：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV；

- 电压分辨率不低于1uV；

- 模数转换不低于24位；

- ★更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

- ★输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

- 可支持条形码扫描枪接收患者；

- 记录仪分辨率达到或更高：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

- 12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸；走纸速度包含：5, 12.5, 25 & 50 mm/s。

2026年3月24日