PT康复训练床基本技术参数

2张 每张预算：≤1万元

★1、产品注册证上的名称必须为： PT康复训练床。

2、外形尺寸（长×宽×高）至少:190×123×(50-80)cm

★3、床体最大承载力200kg

★4、调节方式：双联电机推动式，可提供床架、床面双升降，配有双路手控遥控器。

急诊转运床基本技术参数

1张 预算：≤2万元

1、规格：全长≥1930mm,宽≥660mm,高低升降510—850mm,背部升降0—70°。

2、安全工作载荷≥170KG

★3、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。

4、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。

★5、床板：PP树脂成型制品。

6、框架：采用钢制/部分铝制品制成。

★7、护栏板：PP树脂成型两侧护栏板，高度≥300mm,可以水平固定，增加床体宽度；并具有双安全锁进行锁定。

★8、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。

★9.护栏每一边都由≥5个压铸铝组装而成，由≥11个不锈钢铆钉铆接而成强度好外观美观，压铸铝表面有透明防氧化层。铝压铸一体成型护栏支架。

★10、脚轮：中控锁双面防缠绕功能脚轮，防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，内部钢支架，双轴承筒状结构，载重量大，防撞防侧立效果强，四个直径≥150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。

11、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型。

★12、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；未使用时，即不在直行状态(踏杆离地高度≥110mm),使用时向上抬起，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向。第五轮有弹簧减震机构，可更好通过颠簸路面。

13、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有≥6个漏水孔，使用方便，托盘能承重≥10Kg。

★14、输液架收藏架，固定收藏输液架，用氩弧焊焊接，焊缝小而且美观，收藏架内有塑料套管防止输液架与收藏管碰撞。

★15、氧气瓶搁架，可放置最大7升的氧气瓶并且可以进行旋转，不用时可以收纳在床体下方，使用时可以旋转出来。

16、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。

★17、床侧边有≥2个不锈钢冲压件，上面有≥6个U型孔可以放置尿滴架挂钩。

- 超声电动检查床基本参数要求

2张 每张预算：≤6000元

- 整体尺寸≥：2010*650*660mm 。

- 床框尺寸≥：1900*650*620mm。

- ★床面采用≥30mm厚的高密度海绵，高档皮革包裹。

- 床身带有储物箱。

- ★整体使用碳钢材质的管材焊接组装。床框采用≥30*60的矩管焊接。床腿采用≥50*50的方管焊接组成，中间配有拉撑。

- ★配有电动卷纸系统，按键控制，松手即停。

- ★采用双控系统，配有手动和脚踏开关。

- 徐医大附三院

- 2026年4月3日