电动气压止血仪基础参数要求

▲1、设备外壳材料：ABS

▲2、充气压力最大限值不得大于650mmHg，(符合YY/T1830-2022),

3、时间设定范围2-240min；

4、全数字电脑控制、袖带压力、剩余时间、静音状态，直观易视

5、双路具有独立调控输出，允许同时进行两组手术，互不干扰。

▲6、内置锂电池，电池组符合GB/T 28164-2011标准。

▲7、快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。工作时间到自动阶梯放气。

8、工作压力自动补偿，失电压力保持功能。

9、漏气、低电量、超时、误操作真人语音提醒功能等

10、手术剩余10分钟、5分钟、1分钟声音提示报警。

11、自锁快速插拔式接头。

12、手术中kPa和mmHg两种计量单位可以一键转换。

▲13、语音功能：止血仪开机自检语音提示；充、放气时，语音提示操作；正常工作时，压力如发生变化，语音提示；电池电量低于20%时，语音提示电量低；充气时间超过60分钟后，语音提示工作时间(提供医疗器械检测报告)